采购文件

项目名称：人工观测场设备采购项目

项目编号：CG/JCGS-17-025-N

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	4

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

第三章 供应商须知	9

一、供应商资格要求	9

二、响应文件的构成	9

三、评标与中标	10

第四章、响应文件格式与要求	12

格式一：	12

格式二：	13

格式三:	14

格式四:	15

格式五:	16

格式六：	16

格式七：	16

格式八：	16

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行人工观测场设备采购项目的采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：人工观测场设备采购项目

（二）项目编号：CG/JCGS-17-025-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

| 序号 | 名称 | 采购数量 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风向风速仪（含风杆） | 1套 | 能够兼容鄂尔多斯机场现有人工观测场气象设备，能够在原有线路上引接到观测室 |
| 2 | 气压仪 | 1套 | 可测量本站气压QNE、场面气压QFE、修正海平面气压QNH |
| 3 | 百叶箱 | 1套 |  |
| 4 | 最高最低温度湿度表 | 1套 |  |
| 5 | 雨量筒 | 1套 |  |

## 二、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2017年11月17日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2017年11月23日上午10：30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话： 0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场

# 第二章 采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目预算:10万元

（二）付款方式：此设备无预付款，验收合格后付合同金额的95%，5%作为质保金，质保期满后10个工作日内支付。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

（三）质保期限：三年。在系统验收完成后的三年内，投标商必须免费为业主进行软件升级以满足CAAC，ICAO和WMO的最新标准和建议（包括系统软件，工作站应用软件等），投标文件中需提供制造商承诺书。

（四）供货期限：合同签订后30天内完成系统调试及培训。

## 二、项目要求

1.总体要求

1.1风向风速仪

风向风速仪具有瞬时、二分钟和十分钟平均风向风速处理、显示、存储，阵风、大风告警等功能。

风向风速仪应具有性能可靠、功能齐全、精度高、操作方便等特点，适用于机场等部门的气象台站连续观测和记录风向、风速。

主要技术指标

风速

测量范围：         0～75m/s

精度：            0.5m/s ,V是风速

起动风速：         ≤0.5m/s

最大允许误差： 0.5米/秒（风速小于等于5米/秒时），

或风速的10％（风速大于5米/秒时）；

风向

测量范围：         0～360°

分辨力：           1°

最大允许误差：     5°

起动风速：         ≤0.5 m/s

工作环境

a) 室外部分

温度：-40℃～55℃；

湿度：0～100%RH。

b) 室内部分

温度：0℃～40℃；

湿度：≤80%RH(35℃)。

电源

交流：220（1±10％）V；

1.2气压仪

气压仪可测量本站气压QNE、场面气压QFE、修正海平面气压QNH。

主要技术指标：

本站气压：

测量范围：550hPa～1100hPa ;

最大允许误差：±0.3hPa;

分辩力：0.1hPa;

最大允许误差： 0.3 Pa;。

电    源：220v ;

通过RS232可与上位机通讯和使用SD卡存储,存储1年以上分钟数据;

1.3玻璃钢百叶箱

用途性能

玻璃钢百叶箱是安装温湿度仪器用的防护设备，它的内外部分应为白色。百叶箱的作用是防止太阳对仪器的直接辐射和地面对仪器的反射辐射，保护仪器免受强风、雨、雪等的影响，并使仪器感应部分有适当的通风，能真实地感应外界空气温度和湿度的变化。具有耐高温、耐腐蚀、强度高、使用时间长等特点，玻璃钢百叶箱包括上盖、百叶箱主体、支架和立柱四部分。

工作环境

百叶箱应能在-45℃～+60℃温度、相对湿度0～100%的环境中使用。

气象用温度表

1.4干、湿球温度表     主要技术性能    -36~+46°C

最高温度表         主要技术性能    -36~+61°C

最低温度表         主要技术性能    -62~+31°C

毛发湿度表         相对湿度30 ～ 100%    ±5% （最小分格1%相对湿度）

2质保和交货期

2.1设备质保：  3 年。在设备验收完成后的三年内，投标商必须免费为业主进行软件升级以满足CAAC，ICAO和WMO的最新标准和建议，投标文件中需提供制造商承诺书。

2.2交货期：合同签订后30天内完成系统调试及培训。

3调试和验收

3.1现场调试

厂商工程师负责在现场的最终检查和系统联调和校准。工程师在现场的费用由卖方承担。

3.2现场验收

在设备现场安装调

投标方应提交多于十个（10）个的系统安装地清单。投标方应列出在中国能进行售后服务的分支机构或代表处：地址、电话和工程师试完成后，系统进入现场可靠性测试阶段，时间为7天。测试期间，系统工作稳定正常，未出现质量问题及设备故障，可安排现场验收。若出现质量问题及设备故障，现场验收顺延。

# 第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表；

4、明确权利义务等内容；

5、保险期间后续服务承诺保证措施；

6、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件、组织机构代码原件、税务登记证（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。投标人在递交响应文件时必须是密封完好的，且封口处加盖单位公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立磋商小组

鄂尔多斯机场公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1、供应商签到、抽取磋商顺序；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目磋商；

4、根据磋商内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及磋商情况推荐并确定中标候选人。

（二）磋商与评标

1、资格初审

磋商小组各位评审对投标单位资质、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质类材料原件及资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性磋商。响应文件不符合采购文件要求的，磋商小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商磋商资格。

2、磋商

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、售后服务承诺、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用经评审的最低投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，磋商小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

- 确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二成员认为排在前面的候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品商品质量或不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的候选供应商顺序确定排序第一的供应商即为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、供应商公司介绍……………………………………………………（ ）

五、项目售后服务承诺和质量保证措施………………………………（ ）

六、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

## 格式三:

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四:

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五:

项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

## 格式六：

供应商公司介绍（包括办公场所、组织结构、经营业绩等）

## 格式七：

项目售后服务承诺和质量保证措施

## 格式八：

各类证明材料